# 娄底市第一人民医院2022年12月27日重症救治设备紧急采购

# 项目表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 | 估算总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一包 | 高流量氧疗 | 台 | 20 | 详见技术要求 | 90 |
| 二包 | 无创呼吸机 | 台 | 5 | 详见技术要求 | 55 |
| 三包 | 有创呼吸机（进口） | 台 | 5 | 详见技术要求 | 150 |
| 四包 | 移动输液站（一拖六） | 个 | 2 | 详见技术要求 | 16 |
|  | 有创监护仪 | 台 | 5 | 详见技术要求 | 27.5 |
|  | 无创监护仪 | 台 | 5 | 详见技术要求 | 10 |
|  | 注射泵 | 台 | 10 | 详见技术要求 | 5 |
|  | 输液泵 | 台 | 10 | 详见技术要求 | 8 |
| 五包 | 加压袋 | 只 | 10 | 详见技术要求 | 0.5 |
|  | 排痰机 | 台 | 2 | 详见技术要求 | 4 |
|  | 空气波压力治疗仪 | 台 | 2 | 详见技术要求 | 8 |
|  | 高频振动排痰仪 | 台 | 4 | 详见技术要求 | 16 |
|  | 空气消毒机 | 台 | 10 | 详见技术要求 | 4 |
|  | 过氧化氢消毒机 | 台 | 1 | 详见技术要求 | 7 |
| 六包 | 儿童心电监护仪 | 台 | 4 | 详见技术要求 | 12 |
|  | 经鼻无创正压通气呼吸机 | 台 | 2 | 详见技术要求 | 18 |
| 备注：公示期自2022年12月28日8:00至2022年12月31日8:00止，共计3日，公示期间均以微信报名（做为响应时间记录），报名联系人王琳，13973892782(可按此电话加微信)。报名时请投标人准备好相关电子文档资料打包发送，包括但不限于：提供公司承诺书、公司资质证明复印件、本人及单位法人身份证复印件、法人授权委托书、提供产品厂家售后承诺书，到货时间承诺书。在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖原厂公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。由于新冠重症病人日益增加，救治设备告急，根据市领导和市防指批示，本次采购采取紧急医院内部比价采购，公示期间，如报名响应供应商≥2家，即可开展谈判，谈判方法附后（综合评分法）。 |  |  |  |  |  |

技术要求：

高流量无创呼吸湿化治疗仪（一包）

- 采购数量和金额

- 采购数量：20台。

- 预算费用：90万。

- 设备技术参数

- 投标产品名称以《产品注册证》产品名称为准。

- 国产品牌，全中文操作界面。主机构成包括：涡轮、加热板、氧气调节阀、液晶屏等主要部件，需在《产品注册证》上要明确体现。

- 彩屏，尺寸≥4.3英寸，可同时监测温度、氧浓度、流量、治疗时间等治疗参数。

- 流量设置调节范围：2L-80L/min。

- 可实现80L/min高流速的情况下气体温度达37℃，同时氧浓度可设置为100%。

- 支持1L和5L两种流量调节步长，流量2L-25L/min时调节步长为1L/min、流量25L-80L/min时调节步长为5L/min。

- 支持高流量模式、低流量模式、CPAP模式。

- 支持CPAP模式： 呼气正压范围4 cmH2O-20 cm H2O ； 爬坡时间范围0 min-20min; 爬坡起始压力范围4 cmH2O -20 cmH2O，CPAP模式下可显示压力。

- 温度设置调节范围值为：29℃-37℃，步长1℃。在低流量模式下温度自动锁定为34℃。

- 采用安全气道设计，供气回路和患者回路相互独立，加温管路不直接与机器主机连接取电，无需对主机内部气路进行消毒。提供第三方证明文件。

- 内置趋势回顾模块，具备数据存储功能，可显示1天、3天、7天的温湿度、流量、氧流量治疗趋势。

- 主机实时显示温度监测、流速监测以及氧浓度监测。

- 机器内置空氧混合模块，氧浓度调节通过主机旋钮调节，氧浓度设置范围：21%-100%，调节步长：1%。

- 机器具备高压氧气输入口，可直接连接中心供氧，无需外接空氧混合阀或流量瓶。

- 内置氧浓度实时监测系统，无需使用氧电池等耗材。

- 具有湿度补偿功能，7档可调，可根据环境变化手动湿度档位。

- 可预设单次治疗时间，到时自动提醒，设置范围1-96小时。

- 可设置机器保养时间，到时提醒，设置范围：960-1500小时。

- 提供与主机配套使用的原厂耗材，包括加温呼吸管路、湿化水罐、患者连接界面，并提供注册检验时机器与管路、水罐的整机连接方式说明。

- 加温呼吸管路：内置加热丝，可监测温度，并根据温度变化自动调节管路加温功率。

- 无需选择加温湿化器加水方式，使用过程中水盒自动加水。

- 提供设备厂家自产鼻氧管（大、中、小号） 、设备厂家自产儿童鼻氧管（XS,XXS）， 设备厂家自产气切界面等多种患者连接界面。

- 提供配套移动台车和吊臂。

- 采用可拆卸式海绵过滤架，方便更换过滤海绵，防止过滤海绵脱落。

- 可在主机上手动选择水位报警功能的开启和关闭。

- 报警提示功能：呼吸管道检测报警、氧源压力报警、堵塞报警、水罐水位报警、气体温度报警、电源断电报警、环境温度监测提示、氧浓度提示、治疗使用时间提示。

- 具备报警复位静音功能。

- 提供快速操作指南，可了解如何使用呼吸湿化治疗仪，如参数设置、报警信息及处理等。

- 服务要求：主机保修两年，一年包换。（必须以制造厂家承诺并盖章为准）。

无创呼吸机（二包）

一、采购数量和金额

1、采购数量：5台。

2、预算费用：55万。

二、设备技术参数

1、通气模式要求

自主呼吸模式S；

时间控制模式T；

自主呼吸与时间控制自动切换模式 S/T；

持续气道正压通气CPAP；

压力控制模式PC；

平均容量保证压力支持功能AVAPS；

AVAPS变化速率范围可调；

呼气压力释放功能Bi-Flex。

2、参数调节要求

2.1  AVAPS

AVAPS速率：0.5-5cmH2O/分钟

IPAP 最小值：EPAP至IPAP最大值

IPAP 最大值：IPAP 最小至30cmH2O

目标潮气量:  200ml 至 1500ml

报警: 低潮气量（可以禁用）

IPAP吸气压力:  4-30 cmH2O；

EPAP呼气压力:  4-25 cmH2O

CPAP持续气道正压：4-20 cmH2O

2.2  呼吸频率:  0-40次/分(PC/ST模式)

4-40次/分（T模式）

2.3  吸气时间:  0.5-3.0秒

2.4  吸气压力上升时间0.1-0.6秒可调

2.5  具备压力延迟上升功能0-45分可调

2.6  一体化加温湿化器，防水流倒灌技术

2.7  吸气触发与呼气切换方式:全自动跟踪调节

漏气补偿: 全自动漏气补偿，最大漏气补偿可达60L/min

2.8  监测参数要求：

吸气相高压, 呼气末低压, 持续气道正压，呼吸频率, 呼出潮气量, 呼出分钟通气量, 漏气量 ,吸呼比

2.9 报警功能要求:

窒息时间报警可调

低分钟通气量报警可调

低呼气潮气量报警可调

呼吸频率高报警可调

病人管路脱落报警可调

系统故障报警:内部故障

3、临床软件：EncorePro和Directview软件含SmartCard，兼容血氧模块，可记录呼吸事件：

窒息/低通气指数 (AHI)

阻塞性事件(OA)

开放性呼吸事件(CA)

低通气(H)

周期性呼吸 (PB)

微觉醒RERA

大量漏气(LL)

鼾声 (S)

4、适用人群：可适用于体重>10kg的儿童/成人

5、彩色液晶屏幕，中文操作菜单

6、电源要求:交流:100-240伏,50/60赫兹,最大1.2安培

7、尺寸：21.6cmx19cmx11.5cm

8、重量：2.1kg(含电源)

有创呼吸机（三包）

一、采购数量和金额

1、采购数量：5台。

2、预算费用：150万。参数达到或优于以下各有创呼吸机技术要求即可。

二、设备技术参数

1、基本要求

1.1 高端有创和无创ICU呼吸机。

1.2 原装进口，国际知名品牌，技术先进，性能稳定，可用于儿童、成人。

1.3 显示屏>或=12.1英寸一体化触摸屏,全中文菜单，全中文显示报警及参数。

1.4 用户可自行设置屏幕排版格式。

1.5 有最新的动态肺模型及脱机指示窗显示功能, 动态肺模型可以实时的将病人潮气量，顺应性，阻力，病人自主呼吸等以图形的方式显示，方便临床观察及判断。脱机指示窗将病人的氧和状况，CO2清除状况，病人自主呼吸能力有效的整合，帮助临床医生加强撤机指导。有USB接口，可以将屏幕当前图像及数据记录到U盘。同屏可显示容量，流速，压力三道波形和一个呼吸环及动态肺模型和脱机指示窗。

外置式近心端压差式流量监测系统，最大化的病人导向和精确监测。

2、通气模式及主要功能：

2.1.容量控制：(S)CMV 、SIMV。

2.2.压力控制：PCV、PSIMV、Spont,PSIMV具有IntelliSync智能同步功能。

2.3.无创通气。

2.3.1.在无创模式中含有专利的智能灵敏度出发技术(IntelliTrig 或 AutoTrig) 。

2.3.2.可以连接标准的单肢管路进行无创通气。

2.3.3.漏气补偿量大于60L/min。

2.3.4.含有NIV-ST模式。

2.4.高端通气模式: 1.气道压力释放通气APRV

2.双相气道正压通气(DuoPAP或Bi-Level或BIPAP)

3.双控模式(PRVC或VV+或APV)

2.5.智能化闭环通气：自动应用肺保护通气策略,自动调整病人的潮气量及呼吸频率，使病人的人机同步性最佳，使病人的呼吸做功最小，可以自动应用低潮气量来适应ARDS病人的呼吸力学。可应用于无自主呼吸到有自主 呼吸的所有病人，贯穿应用于机械通气的整个治疗过程。使用简单。(ASV或PAV+或NAVA)

2.6.窒息后备通气：智能窒息后备通气。

2.7.其他通气功能：手控通气、吸气屏气、叹气、IRV、药物雾化、纯氧灌注、等待模式、通气抑制,吸痰工具等。

2.8.特别功能：通过动态肺模型,迅速了解病人肺顺应性,阻力和自主呼吸状态,直观,准确; 脱机指示窗组合若干脱机参数,用户可自定义范围值,当病人实际参数符合脱机范围后,呼吸会开始计时,提示使用者脱机时机。

2.9.气管插管阻力补偿：吸气相和呼气相的全程补偿，可选择补偿百分比和管径数据。

2.10.同步雾化治疗系统：同步雾化30分钟或用户自行终止。

2.11.管道脱落抑制：避免无创通气过程中的无效干扰报警。

2.12.自动漏气补偿和智能触发与切换(IntelliTrig或Auto-Trak)，漏气补偿量最大为60L/分。

2.13.无创通气可分别连接单肢管道和双肢管道进行无创通气治疗。

2.14.开机快速启动设置，可沿用上个病人的通气参数设置开机启动。

2.15.智能待机功能：

2.16.支持低压氧模式：≤15升/分钟，, 车载电源接入, 内置电池使用时间≥180分钟，最大到360分钟。

2.17.富氧: 在成人儿童为纯氧，在新生儿增加当前氧浓度的25%。

3、设置参数：

3.1.成人，儿童容控模式下可设置潮气量范围：20ml-2000ml。（儿童容控模式下可设置最小潮气量至20ml）

3.2.呼吸屏： 1-120次/分。

3.3.呼气末正压：0-35厘米水柱。

3.4.氧气浓度：21~100%。

3.5.吸呼比：1:9-4:1(同时显示I:E, TE和TI)。

3.6.吸气时间：0.1-11秒（0.1~30秒DuoPAP、APRV）。

3.7.流速：1~240升/分。

3.8.吸气触发灵敏度流量触发 (近端)：关闭, 1-19 升/分。

3.9.呼气切换灵敏度（ETS）：5% -80%峰流速可调。

3.10.基础流速 ：0-10档自动可调。

3.11.压力上升时间（Pramp）：25 ~ 1900毫秒。

3.12.压力控制：PEEP/CPAP以上0-35厘米水柱。

3.13.压力支持：PEEP/CPAP以上0-35厘米水柱。

3.14.Phigh（DuoPAP、APRV）：0-60厘米水柱。

3.15.Pasv limit：5-70cmH2O。

3.16.分钟通气量百分比(MV%)：25~ 350%。

3.17.窒息时间 ：5-60秒。

3.18.CPAP：0—35厘米水柱。

4、监测内容：

4.1.实时波型和呼吸环：容量、流速、气道压力、插管压力；呼吸向量环 (由压力、容量、流速组合)，可冻结和游标测量分析。

4.2.压力参数：峰压、平均压、最低压、平台压、呼气末正压、残气压、负吸气压。

4.3.容量参数：呼出潮气量、目标分钟通气量、自主呼出分钟通气量、总呼出分钟通气量、管道漏气量、最大肺容量。

4.4.流速参数：吸气峰速、呼气峰速。

4.5.时间参数：吸气时间、呼气时间、吸呼比、总呼吸频率、自主呼吸频率、RCi（肺泡充盈时间）、RCe呼气时间时间参数：吸气时间、呼气时间、吸呼比、总呼吸频率、自主呼吸频率。

4.6.肺功能参数：吸气阻力,  静态顺应性,AOTOPEEP  呼气时间常数,   压力时间乘积, 浅快呼吸指数，P0.1。

4.7.趋势图： 26种监测参数的趋势图可组合，可监测1小时、6小时、12小时、24小时、72小时趋势图。

4.8.动态图形监测。动态图形量化分析呼吸状态，同时显示分钟通气量、 潮气量、呼吸频率的最佳目标值和实际值。

4.9.其他：病人触发、氧气浓度（实际吸入氧气浓度值）。

5、报警：

5.1．出现异常时，有分级报警提示。

5.2．常规报警设置：低/高呼出分钟通气量、低/高呼吸频率、低/高压力、低/高潮气量、窒息时间、空气陷闭（空气限制）。

5.3．特殊报警项目：氧气浓度、管道脱落、 PEEP测不到、呼气阻塞、设置错误、 流速传感器报警、ASV/APV报警、电源、电池、氧气/空气源。

5.4．报警事件日志：储存并显示约1000条事件 。

6、可升级平台：

6.1可选配新生儿模式+经鼻CPAP。

6.2可配肺复张全自动PV工具：自动测量整个呼吸周期P-V环吸气和呼气肢参数包括：低位拐点（LIP）、高位拐点（UIP）和第三拐点（肺泡塌陷点），指导呼吸机参数设置和实施肺保护性通气；可直接开展肺复张治疗。 （P/V工具或Lung Protection Package 或Open Lung Tool ）。

6.3可升级IntelliVent全自动ASV模式。

6.4可升级全自动血氧监测功能。

6.5 可配高流量湿化氧疗模块。

6.6可选配Etco2+Vco2。

6.7可升级心肺交互监测功能。

6.8无限升级平台。

三、呼吸机招标技术要求 3台

1、基本要求：

1.1有创ICU重症呼吸机。

1.2国际知名品牌，技术先进，性能稳定，可用于儿童、成人。

1.3彩色触摸显示屏,全中文显示及菜单。

1.4. 有USB接口,可以将屏幕当前图像及数据记录到U盘.

1.5 超静音增压涡轮，主机重量小于6KG，重症ICU并可兼顾转运需要。外置型近心端压差式流量监测系统,最大化的病人导向和精确监测。

2、通气模式及主要功能

2.1容量控制：(S)CMV 、SIMV

2.2 压力控制：PCV、PSIMV、Spont

PSIMV具有IntelliSync智能同步功能

2.3．先进智能通气模式：自动应用肺保护通气策略,自动调整病人的潮气量及呼吸频率，可应用于无自主呼吸到有自主 呼吸的所有病人，贯穿应用于机械通气的整个治疗过程。使用简单。(NAVA或SmartCare或ASV)

2.4压力支持容量保证模式：（PRVC或APV或VV+）

2.5窒息后备通气：智能窒息后备通气

2.6其他通气功能：手控通气、叹气、药物雾化、纯氧灌注、等待模式、,吸痰工具等

2.7同步雾化治疗系统：同步雾化30分钟或用户自行终止。

2.8 开机快速启动设置，可沿用上个病人的通气参数设置开机启动。

2.9. 智能待机功能.

2.10.内置电池使用时间≥200分钟。

2.11.可选配无创模式

2.12.可选配高流量氧疗模式

3、设置参数：

- 潮气量：20ml-2000ml，容控儿童模式下最小潮气量可达20ml，可选配2ml潮气量

- 呼吸频率： 1-80次/分

- 呼气末正压：0-35厘米水柱

- 氧气浓度：21~100%

- 吸呼比：1:9-4:1(同时显示I:E, TE和TI)

- 吸气时间：0.1-11秒（0.1~30秒DuoPAP、APRV）

- 流速：1~240升/分

- 吸气触发灵敏度流量触发 (近端)：关闭, 1-19 升/分

- 呼气切换灵敏度（ETS）：5% -80%峰流速可调

- 基础流速 ：0-10档自动可调

- 压力上升时间（Pramp）：1 ~ 1900毫秒

- CPAP:0-35厘米水柱

- 压力支持：PEEP/CPAP以上0-35厘米水柱

- Phigh（DuoPAP、APRV）：0-60厘米水柱

- Pasv limit：5-75cmH2O

- 分钟通气量百分比(MV%)：25~ 350%

- 窒息时间 ：5-60秒

4、监测内容：

- 实时波型：容量、流速、气道压力；

- 压力参数：峰压、平均压、最低压、平台压、呼气末正压、残气压、负吸气压

- 容量参数：呼出潮气量、目标分钟通气量、自主呼出分钟通气量、总呼出分钟通气量、管道漏气量、最大肺容量

- 流速参数：吸气峰速、呼气峰速

- 时间参数：吸气时间、呼气时间、吸呼比、总呼吸频率、自主呼吸频率、RCi（肺泡充盈时间）、RCe呼气时间时间参数：吸气时间、呼气时间、吸呼比、总呼吸频率、自主呼吸频率

- 自动连续肺功能参数：吸气阻力,  静态顺应性,AOTOPEEP  呼气时间常数,  浅快呼吸指数，P0.1

- 动态图形监测。动态图形量化分析呼吸状态，同时显示分钟通气量、 潮气量、呼吸频率的最佳目标值和实际值。

- 其他：病人触发、氧气浓度（实际吸入氧气浓度值）

5、报警

5.1．出现异常时，有分级报警提示。

5.2．常规报警设置：低/高呼出分钟通气量、低/高呼吸频率、低/高压力、低/高潮气量、窒息时间、空气陷闭（空气限制）

5.3．特殊报警项目：氧气浓度、管道脱落、 PEEP测不到、呼气阻塞、设置错误、 流速传感器报警、电源、电池、氧气/空气源

输注工作站（一拖六）（四包）

- 采购数量和金额

- 采购数量：2个。

- 预算费用：16万。

- 设备技术参数

1、输液信息采集系统

（1）输液信息采集系统具备CFDA注册证。

（2）输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，最多可支持16通道，泵即插即用，与系统数据无缝连接。

（3）输液信息采集系统只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电。

（4）输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求。

2、注射泵

（1） 注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%。

（2）速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h。

（3）预置输液总量范围：0.01-9999.99ml。

（4）快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选。

（5）可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。

（6）支持注射器规格：1ml、2ml/3ml、5ml/6ml、10ml/12ml、20ml、30ml/35ml、50ml/60ml；注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹。

（7）无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称。

（8）8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式和间断给药模式；具备联机功能。

（9）不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作。

（10）全中文软件操作界面。

（11）锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调。

（12）支持药物库，可储存5000种药物信息。

（13）支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持10种以上颜色。

（14）报警时可通过示意图片直观提示报警信息。

（15）在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。

（16）压力报警阈值至少15档可调，最低50mmHg。

（17）具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。

（18）具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。

（19）信息储存：可存储3500条的历史记录。

（20）电池工作时间≥5小时@5ml/h。

（21）防异物及进液等级IP33。

三、输液泵

（1）支持输血功能，并提供证明文件。

（2）支持临床常用输血管路，无需专用输血管路。

（3）可升级肠内营养液输液功能，并提供证明文件。

（4）输液精度≤±5%。

（5）速率范围：0.1-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h。

（6）预置输液总量范围：0.1-9999.99ml。

（7）快进流速范围：0.1-2300ml/h，具有自动和手动快进可选。

（8）可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。

（9）全自动止液夹，安装或取出输液管时，无需任何操作，止液夹可自动关闭或打开。

（10）无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称。

（11）9种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式、点滴模式、和间断给药模式；具备联机功能。

（12）不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作。

（13）全中文软件操作界面。

（14）锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调。

（15）支持药物库，可储存5000种药物信息。

（16）支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持10种以上颜色。

（17）报警时可通过示意图片直观提示报警信息。

（18）动态压力监测，可实时显示当前压力数值。

（19）压力报警阈值至少15档可调，最低50mmHg。

（20）具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升。

（21）具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。

（22）具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化。

（23）具备双超声气泡检测技术，双重保障，防止气泡漏检漏报问题。

（24）具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警。

（25）无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警。

（26）信息储存：可存储3500条的历史记录。

（27）电池工作时间≥5小时@25ml/h。

（28）防异物及进液等级IP33。

有创监护仪（四包）

一、采购数量和金额

1、采购数量：5台。

2、预算费用：27.5万。

二、设备技术参数

1、整机要求

1.1、模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG和BIS任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。

1.2、≥12.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达≥1280*800像素，≥10通道波形显示。

1.3、可支持遥控器无线操作监护仪。

1.4、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.5、监护仪设计使用年限≥8年。

1.6、监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。

1.7、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。

2、监测参数

2.1、支持Glasgow12 导静息分析算法，可升级24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供彩页或其他有效证明材料。

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

2.6、支持≥23种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8、在更改导联类型或域名、导联脱落超过60秒后重新接上导联以及更改病人起搏设置后启动ECG自学习功能，让监护仪可以学习新的 ECG 模板，以纠正心律失常报 警和心率值。

2.9、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.10、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿，成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg；新生儿测量范围：收缩压25~140mmHg，舒张压10~115mmHg，平均压15~125mmHg。

2.11、无创血压支持手动测量、自动间隔测量、连续测量、序列测量、整点测量五种测量模式，并提供24小时血压统计结果生成报告进行打印。

2.12、支持无创血压袖套充气形成接近舒张压的压力，封闭静脉血管，辅助静脉穿刺。

2.13、支持升级多达4通道有创压监测，支持PAWP肺动脉契压监测功能，并支持PA-D数值代替PAWP数值进行血流动力学计算。

2.14、支持升级患者下床移动监护功能，提供医用级穿戴传感器，可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温参数，体征参数同步显示在监护仪上。

2.15、穿戴传感器支持非生理参数监测，支持ERAS工具，可以查看≥120小时运动时间、夜间静息时间和疼痛评分，监测数据通过无线发送至监护仪。

2.16、移动模块采用防水抗摔设计，防水等级≥IPX2，通过1.5米6面跌落测试。

3、系统功能

3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2、心电监护通道带宽：诊断模式（0.5Hz~150Hz）、监护模式（0.5Hz~40Hz）、手术模式（1Hz~20Hz）、ST模式（0.5Hz~40Hz）（提供证明资料）。

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4、支持升级≥240小时趋势图（最小分辨率为1s）和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。

3.5、支持升级≥2000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

3.6、支持升级≥3000组NIBP测量结果。

3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。

3.8、支持升级48小时8通道波形的存储与回顾功能（提供证明资料）。

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

3.11、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

3.12、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

3.13、支持升级MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分）和NEWS2（英国早期预警评分2）的动态评分。

3.14、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

3.15、支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。

3.16、支持与中心监护系统联网，并与呼吸机、麻醉机、输注泵工作站、除颤仪、超声图像及病人视频同屏显示在中央站上。

3.17、支持在中央监护系统查看监护仪24小时心电概览、氧合概览、生命体征概览、窦性心律概览、房颤概览、动态血压概览功能。

3.18、支持以有线和无线的方式不通过中央站直接连接交互服务器实现外部系统与监护仪的交互，并且能向交互服务器发送参数、波形、事件及实现时间同步。

无创监护仪（四包）

一、采购数量和金额

1、采购数量：5台。

2、预算费用：10万。

二、设备技术参数

监护仪外形结构

- 一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者

- 彩色LCD显示屏尺寸≥10.4寸，LED背光，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示

- 主机带电池重量≤3.5kg，提供证明资料

- 可选配触摸屏

监测参数

- 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温

- 具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测

- 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护

- 可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况

- 采用专利的抗干扰和弱灌注血氧技术

- NIBP和BP的测量范围宽，大大提升边界情况的测量准确性

成人:sys 25-290 dia 10-250 avr 15-260

小儿: sys:25-240 dia:10-200 avr:15-215

新生儿: sys:25-140 dia:10-115 avr:15-125

- 支持心率变化统计和动态血压分析

系统功能

- 支持中/英文字符和条码扫描枪输入

- 具有三级声光报警，参数报警级别可调

- 具备报警集中设置功能

- 具备血液动力学、药物计算功能

- 可选内置存储卡，也支持外部USB存储设备，支持掉电存储和U盘数据导入导出功能

- 具备Nurse Call报警功能

- 支持VGA外接拓展显示屏

- 具备1200小时趋势图表、1800个报警事件、1600组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾.

- 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

- 具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置

10、标配锂电池，工作时间可达4小时；可选配高容量锂电池，工作时间达8小时

11、支持3通道记录仪

12、整机无风扇设计，降低环境噪音干扰

13、机身具有附件收纳盒，可以方便医护人员对监护仪附件进行收纳管理，

14、防水等级达到IPX1标准

15、产品使用材料通过UL安全认证

其他要求

1、通过CE认证、SFDA认证。

2、要求中标机型必须可与医院原购置的ePM系列/IMEC系列心电监护仪以混联方式连接HYPERVISOR中央监护系统，并在其中央监护系统中显示监护数据，方便医务人员临床使用。

3、制造商在湖南省内有在工商注册的分公司及售后服务人员,并提供营业执照复印件及联系方式。

注射泵（四包）

一、采购数量和金额

1、采购数量：10台。

2、预算费用：5万。

二、设备技术参数

安全要求

1、安全防护可靠，防护类型：CFI、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU；

2、压力报警阈值4档，分别为极低、低、中、高：

极低档150±125mmHg（20.0±16.7kPa）、

低档 300±125mmHg（40.0±16.7kPa）、

中档 525±125mmHg（70.0±16.7kPa）、

高档 900±180mmHg（120.0±24.0kPa）、

3、回撤功能：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

4、防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出；

5、自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调，步进1min；可打开或关闭此功能；

6、分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

7、报警信息：阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、注射器排空、注射器脱落、系统故障、系统异常、无操作、电池电量低、注射器接近排空、接近完成、待机时间结束、网电源脱落、未安装注射器、联机失效、通讯中断；

8、注射器校准：可针对不同规格注射器手动校正注射精度。

技术要求

1、精度：±2%；

2、快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间；

3、在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

4、速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml；

5ml 注射器: (0.1~150)ml/h;

10ml 注射器: (0.1~400)ml/h;

20ml 注射器: (0.1~600)ml/h

30ml 注射器: (0.1~900)ml/h;

50ml/60ml 注射器: (0.1~1500)ml/h；

5、预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml

6、快推“bolus”：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增；其中最大快推速度：

5ml 注射器: 150ml/h;

10ml 注射器: 400ml/h;

20ml 注射器: 600ml/h

30ml 注射器: 900ml/h;

50ml/60ml 注射器: 1500ml/h；

7、KVO：0.1-5ml/h可调，递增0.1ml/h；

8、自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml（60ml）；

9、具备独立电源开关，单通道使用时更节能；

10、屏幕大小≥3寸”，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位、报警信息；

11、重量≤4kg，主机自带提手，方便携带；

12、具有4种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式；

13、具有联机功能：适用于药物的不间断推注，保证没有任何注射中断的连续给药功能；维持血药浓度稳定；

14、内置锂电池；双通道注射时，电池工作时间8小时；

15、供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；

16、信息储存：自动储存1500条的操作信息；

17、RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；

18、药物库功能，支持200条药物。

售后服务及维修

1、维修站及工作情况：在国内有专业维修中心，有专职维修工程师负责维护及维修负责上门安装、维护及维修，24h响应；

2、对医院所购的，在有效使用期限内的双道注射泵，按照医院要求，每年对设备进行检测。

3、保修期：5年，终身维修。

输液泵（四包）

一、采购数量和金额

1、采购数量：10台。

2、预算费用：8万。

二、设备技术参数

安全要求

1、安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU；

2、压力报警阈值至少3档可调；

3、阻塞回撤功能：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

4、防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出；

5、双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥50ul的单个气泡，单个气泡大小分50ul、100ul、250ul、500ul、800ul共5档可调，连续气泡监测功能：可以设置每小时0.1-4ml的累积气泡报警阀值，1小时内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警；

6、自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调；可打开或关闭此功能。

精度要求

1、精度≤±5%；

2、在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

3、速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml；

4、预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml；

5、快推“bolus”：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量；

6、KVO：0.5ml/h；

7、可预存20种以上输液器品牌规格，可校准自定义输液器；

8、屏幕不小于≥2.5”，同屏显示：速率、当前输液状态、累计量、电池容量、报警压力档位、报警信息；

9、整机重量不超过≤1.6kg，主机自带提手，方便携带；

10、分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

11、具有2种输液模式可选：速度模式、滴速模式；

12、电池工作时间≥4小时@25ml/h；

13、AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；

14、RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；

售后服务及维修

1、维修站及工作情况：在省内有专业维修中心，有专职维修工程师负责维护及维修负责上门安装、维护及维修,响应时间﹤24h；

2、对医院所购的，在有效使用期限内的注射泵，按照医院要求，每年对设备进行检测，并提供2021年度三家以上医院签字确认巡检报告；

3、保修期：5年，终身维修。

排痰机（五包）

一、采购数量和金额

1、采购数量：2台。

2、预算费用：4万。

二、设备技术参数

- 供电电源：	220VAC，50Hz

- 振动频率：	10-50Hz，控制精度±1Hz，连续可调

- 振动时间：	1-60分钟，连续可调

- 输出路数：	单路输出

- 振动幅度：	动力头内有偏心块结构，偏心块偏心距为2.5mm，产生径向振幅≤5mm，振幅产生叩击力

- 叩击换向器：具有90度固定角度叩击换向器

- 动力管：长度2米，采用柔性弹簧钢材质和减震弹簧，运行噪音低，使用寿命长

- 人机交互界面：高亮电子数码管显示，简易按键式操作

伺服系统：采用24V安全电压和伺服系统电路设计，使得设定振动频率与动力头实际输出振动频率保持一致

- 叩击头：

1号叩击头（外径尺寸Φ130mm，滑面硅橡胶叩击头）：增强型，强力治疗使用；

2号叩击头（外径尺寸Φ92mm，聚氨酯海绵面叩击头）：标准型，普通治疗或护理使用；

3号叩击头（外径尺寸Φ68mm，聚氨酯海绵面叩击头）：柔和型，特殊治疗或护理使用；

4号叩击头（羊角形，聚氨酯海绵面叩击头）：特定型，肋、肩等部位治疗或护理使用

- 噪声控制：	正常振动频率（25Hz）运行时的噪声约60dB，最大振动频率运行时的噪声≤72dB

- 整机尺寸和质量：≤12Kg，整机尺寸（长×宽×高）：505mm×260mm×1060mm，移动治疗方便

空气波压力治疗仪（五包）

一、采购数量和金额

1、采购数量：2台。

2、预算费用：8万。

二、设备技术参数

- 供电电源：	220VAC，50Hz

- 压力设定范围：1-32kPa，连续可调，压力调节精度1kPa

- 定时时间：	5-99分钟，连续可调

充气速度：	7-14秒/腔，调节步长1秒/腔

输出控制方式：双路输出，通过一分二充气导管，至多可同时连接4个下肢6腔气囊

- 人机交互界面：4.3寸彩色高清中文LCD显示，中文导航式操作指引，多参数显示及可调（模式、压力、设置时间、剩余时间、加压部位等）

治疗模式：内置10种治疗模式，1种标准模式（静脉模式）+9种扩展模式（动脉模式、持续压力模式、按摩模式）

患者紧急停止保护：通过自控开关实现患者自主的紧急停止保护

压力显示单位：可选择kPa与mmHg两种压力显示单位

- 单腔零压力设置：可通过气管通道的关闭设置，实现单腔零压力，跳过特殊部位，满足临床需求

患者治疗信息存储：采用SD卡装置，可无限量存储患者处方等信息，方便日常治疗管理和开展科研项目，也可帮助避免医疗纠纷

- 噪音控制：整机最大运行噪音≤60dB

气囊结构：采用“瓦片式”设计，实现无压力死角，保证静脉血单向回流，保护静脉瓣膜

- 气囊规格：适配小腿三腔、下肢三腔、足部+小腿四腔、足部+下肢四腔、下肢六腔、上肢六腔气囊，方便不同科室患者的需求

- 主机尺寸和质量：≤12Kg，主机尺寸（长×宽×高）：360mm×270mm×175mm；配有台车，方便移动治疗

高频振动排痰仪（五包）

一、采购数量和金额

1、采购数量：4台。

2、预算费用：16万。

二、设备技术参数

- 供电电源：	100-240V~，50/60Hz

- 振动频率：≤13Hz，控制精度±15%，调节步长1Hz，长按可以连续调节

振动压力：	0-5kPa以内，1-10级可调，调节步长1级，长按可以连续调节

- 定时时间：1-60分钟可调，调节步长1分钟，长按可以连续调节

- 人机交互界面：10.7寸操作界面，内嵌4.3寸单色高清LCD显示，中文导航式操作指引，多参数显示及可调（频率、压力、时间等）

- 患者紧急停止保护：通过手持开关实现患者自主的紧急停止保护

充气背心：	全胸充气背心采用倒V式设计，在确保患者有效咳嗽、咳痰时，避免对胃脘部的振荡；背心气囊可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装

患者治疗信息存储：采用SD卡装置，可无限量存储患者处方等信息，方便日常治疗管理和开展科研项目

- 主机尺寸和质量：	≤15Kg，主机尺寸（长×宽×高）：350mm×240mm×240mm

- 其中配备儿童背心1台。

空气消毒机（五包）

一、采购数量和金额

1、采购数量：10台。

2、预算费用：4万。

二、设备技术参数

主要功能

1、★微电脑程序控制，中文液晶显示屏；（须提供产品宣传彩页）

2、★紫外线灯管、电机、负离子故障自动检测带真人语音故障提示；（须提供产品宣传彩页）

3、★紫外线加强消毒和自动检测，镜面不锈钢板固定，增强紫外线强度；（须提供产品宣传彩页）

4、★整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能；（须提供产品宣传彩页）

5、主管失效备管自动支援功能；

6、采用微电脑、高精度实时时钟芯片控制，工作稳定可靠；

7、自动、遥控、轻触式手控多控消毒运行；

8、★风速高、中、低可选；（须提供产品宣传彩页）

9、★双通道循环出风；（须提供产品宣传彩页）

10、带初中效尘埃过滤网、活性炭网及光触媒过滤网辅助消毒；

11、内置隐藏式遥控器放置盒，具防丢失功能；

12、★外设防滑扶手，推拉移动自如。（须提供产品宣传彩页）

主要技术参数

2.1、适用体积：100m3

2.2、外形：移动式

2.3、外观尺寸：≥55cm×43cm×93cm

2.4、★循环消毒风量：≥1000m3/h（须提供检测报告给予证明）

2.5、★紫外线辐照强度：≥7.29×103μW/cm2（垂直距离灯管15cm处检测须提供检测报告）

2.6、消毒功率：≤430W

2.7、紫外线管寿命：≥5000h

2.8、紫外线泄漏量：≤5μW/cm2

2.9、★消毒时空气中臭氧量：≤0.022mg/m3（须提供检测报告给予证明）

2.10、负离子发生量：≥6×106个/cm3

2.11、额定电压：AC 220V±22V

2.12、额定频率：50Hz±1Hz

2.13、噪音：≤55dB(A)

2.14、★紫外线灯管数量：≥7支（交货时须验收）

2.15、★白色葡萄球菌杀灭率：≥99.97%（须提供检测报告给予证明）

2.16、★自然菌消亡率：≥99.01%（须提供检测报告给予证明）

2.17、★消毒后空气中细菌总数≤23cfu/m3（须提供检测报告给予证明）

其它

1、提供消毒产品卫生安全评价报告

2、提供检测报告

3、提供产品宣传彩页

过氧化氢消毒机（五包）

一、采购数量和金额

1、采购数量：1台。

2、预算费用：7万。

二、设备技术参数

1.工作条件

工作电源：AC220V±22V；50HZ±1HZ

房间温度：18～26℃

2.技术参数

2.1喷雾粒径：平均7.5μm（提供喷壶粒径证明文件）

2.2喷雾量：28-32ml/min

2.3消毒剂：6%-8%的过氧化氢消毒液

2.4控制系统：微电脑智能系统,彩色触摸屏控制

2.5参数设置：设备内置计算软件，自动计算喷药量和喷药时间，无需人为计算，计算结果在屏幕上显示

2.6控制系统配套：配套无线遥控器

2.7延时设置：可预约时间，定时开机。喷雾完成后，设备可自动关机，无需人为关机

2.8参数记忆：自动记录上一次灭菌参数

2.9灭菌效果：达到Log6杀灭率（6次方芽孢条挑战）

2.10灭菌体积：20-300立方米

2.11材质：壳体304不锈钢，可选加防腐涂层

2.12储液桶： 5L 内置316L不锈钢储液桶，相比高分子材料有更好的兼容性和使用寿命，配不锈钢排液口。

2.13工作要求：设备插电即用，无需提供压缩气源。

2.14灭菌时间：2小时内达到log6芽孢条杀灭率（300m³），并完成杀孢子剂排残 工作，排残后过氧化氢残留浓度＜1ppm。

2.15自带指示灯，可通过指示灯变化观察设备工作状态。

2.16提供消毒效果检测报告。

2.17 提供干雾过氧化氢消毒产品生产企业卫生许可证。

2.18 提供卫计委安全性评价报告备案

2.19生产企业具备ISO9001质量体系认证、14001环境管理体系认证、45001职业健康管理体系认证，标书内提供相关证书。

3.售后服务

3.1技术服务

3.1.1负责设备的运输、装卸、安装、调试。

3.1.2设备出现故障后，乙方1小时回应客户需求，24小时内到达现场，三日内完成维修任务。

3.1.3设备安装调试完成后，厂家负责技术培训，保障甲方使用者能够熟练掌握设备原理和设备使用方法及维护方法。

3.2质量保证期

3.2.1保修期限为自产品验收合格之日起一年。

3.2.2设备终身维修，保修期外乙方提供维修服务只收零部件成本费，其工作人员一切费用由乙方负责。

加压袋（五包）

一、采购数量和金额

1、采购数量：10只。

2、预算费用：0.5万。

儿童心电监护仪（六包）

一、采购数量和金额

1、采购数量：4台。

2、预算费用：12万。

二、设备技术参数

- 宽屏高清触摸屏显示：

  - 尺寸≥10英寸，观察波形通道≥8道。

  - 屏幕比例为16:10的WXGA宽屏，支持同屏显示更长的波形；高清显示，分辨率≥1280×800，对具有生理意义的波形提供高清晰度的准确显示。

- 标准配置：3/5导标配心电(ECG)，呼吸(RESP)，无创血压(NIBP)，血氧饱和度(SpO2)，脉率(PR)，双体温(2×TEMP)，锂电池。

- 可进行监护的患者类型包括：成人、小儿、新生儿。

- 附件包：提供心电、血氧、血压的原厂附件，可选择的成人，小儿或新生儿附件包。

- 低耗能，无风扇设计。

- 显示界面：

  - 提供6种不同的布局界面：5波形、8波形、大字体/编号布局、呼吸氧合布局、层叠ECG、大ECG布局。

  - 提供6种科室界面：包含OR、ICU、GW（住院病房）及自定义界面。

  - 同屏可显示三道以上心电波形，并可同时显示血氧、呼吸、CO2和IBP的波形

- 心电：

  - 标配3/5导联ECG功能；

  - 具有监护、手术（滤波）和诊断等3种以上的滤波模式；

  - 具有专门的陷波滤波器功能，用于去除50Hz或60Hz工作频率的网电源干扰。

- 心律失常分析和ST分析功能

  - 可选配“增强”心律失常分析功能，最多分析心律失常种类≥24种，包括“房颤”“房颤终止”等高级分析功能。

  - 可进行ST分析。

- 心率：具有起搏检测功能，可检出并滤过起搏器信号，避免被记作正常的QRS波群和心率。

- **血氧：

  - 标配具有灌注度指数(PI)的血氧技术，可以衡量SpO2测量的质量指标，帮助提高SpO2的测量准确度。

  - 进口血氧技术：Nellcor Oximax，MasimoSet或者FAST血氧技术

  - 标配原装进口指套式血氧传感器,此传感器在该监护仪的CFDA注册证附件目录或产品说明书中。

- 呼吸：

  - 常规使用阻抗法进行呼吸 (RESP) 监测。

  - 阻抗法监测呼吸，具有“自动”和“手动”两种检测模式：可通过“手动检测模式”调整检测水平，并将该水平以虚线在RESP通道显示，适用于呼吸率与心率接近、间断指令通气和呼吸微弱患者，提高呼吸检测准确性。

- 无创血压：

  - 具有手动、自动、连续测量模式。

  - 多组NIBP测量结果，在主界面具有2种显示方式：”表格“和”图形“

    - 以“表格”显示，反馈每组结果的精确值：以时间先后为顺序，以三个数值（收缩压、舒张压、平均压）形式显示NIBP结果，。

    - 以“图形”显示，反馈各组结果的变化趋势：沿着水平的x-轴会出现一个时间范围，参数值沿着图形显示的y-轴垂直分布。

  - 具有静脉穿刺辅助功能，一键实现操作。

- 数据存储：

  - 单台监护仪（无需连接中央站），可存储、查看≥200小时的数据趋势，趋势数据分辨不大于30秒。

  - 单台监护仪（无需连接中央站），可存储、查看≥180条报警事件。

  - 单台监护仪（无需连接中央站），可存储、查看≥10道波形的全息无压缩波形，上述10道以上的全息波形，同步存储时间均要求≥48小时。

- 电池：

  - 可通过监护仪，实时显示电池的充电周期计数、设计容量、剩余电量、电量百分比等信息，准确反馈电池状态。

- 提供监护仪主机3年原厂保修，需提供生产厂家证明文件。

经鼻无创正压通气呼吸机（六包）

一、采购数量和金额

1、采购数量：2台。

2、预算费用：18万。

二、设备技术参数

基本概况

1.设备名称：小儿CPAP系统

2.适用范围：用于低体重早产儿、新生儿、婴幼儿直至14岁以下的儿童鼻置CPAP通气治疗时使用。

3.设备用途：主要针对新生儿呼吸窘迫综合症（NRDS）、早产儿呼吸暂停、新生儿湿肺、肺水肿以及在气管插管拔管后的应用等。

性能要求

1. 标准支架、测氧仪、加温湿化器、医用空气压缩机与主机为同一品牌；

2. 主机和加温湿化器均必须分别取得《中华人民共和国医疗器械注册证》；

3. 氧浓度、氧流量和压力值连续可调,分开直接设置参数，无需计算或者参照对照表；

4. 内置式空氧混合器，结合氧浓度监测仪进行实时监测，双重保证用氧安全；

5. CPAP调节精确度高，结合系统压力监测和安全阀充分保证了患者的安全；

6. 配备电控湿化器，有效提供加温湿化通气；

7. 轻质的管路和鼻塞，起到降低呼吸管路阻力，减少患者呼吸做功的作用，配合系统的固定装置，减少了对患者头面部的压迫和鼻中隔的损伤。

8. 呼吸回路可反复消毒使用，使用成本低。

技术参数要求

（一）主机参数

1.通气模式：CPAP模式

2.氧浓度调节(机械膜片式空氧混合器):  21%～100%；

3.流量调节:  0～18升/分钟；

4.持续气道正压(CPAP)调节:  0厘米水柱～10厘米水柱；

5.压力监测:   0～10厘米水柱；

6.氧浓度监测:  21%～100%；

7.压力安全阀: 设备管路中压力超过调节参数1.5倍时,安全阀自动开启

8.气源提供:  0.3MPa～0.4Mpa。

(二）湿化器参数

控制功能：无级自动温度控制(28℃～75℃)，
保护功能：具有干烧、过热保护功能
温度监测：数字温度显示0～75℃

使用温度：28℃～37℃

最高温度：75℃
最大水量：280mL
最大流量：180L/min
最大工作压力：2kpa
进口：15mm F
出口：22mm M

报警

1.差压报警:  供氧压力差在0.05MPa～0.12MPa,声音报警；

2.电池低电压报警:  当电压降至6.8V±0.5V,LCD显示“LOW BATTERY”报警(声音报警)。

综合评分法：

| 评标方法及标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 |  | 分值 | 评分标准 |
| 价格（权值50%） |  | 50分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分＝评标基准价÷投标报价×价格权值×100% |
| 技术部分（权值15%） | 设备技术指标、参数、性能 | 15分 | 1、技术参数完全符合招标文件要求的，其技术分为满分15分。 2、技术参数要求条款有偏离的，每项扣1.5分，扣完技术分为止。 注：偏离：不满足招标参数要求，配置不详，缺漏项，技术参数表述不清的。 条款数计算：招标文件中，凡编排有单独的中文序数或阿拉伯数字或英文字母序列号等字符的条款算一项商务或技术要求项数。 |
| 商务部分（权值为35%） | 响应时间 | 10分 | 2022年12月28日8:00-18:00小时内微信报名响应得10分，每推迟6小时（不足6小时按6小时计算）减1分，减完为止。 |
|  | 到货时间 | 15分 | 5天到货得15分。每推迟1天（不足1天按1天计算），减1.5分，减完为止。 |
|  | 售后服务 | 8分 | 1、提供的是厂方售后服务承诺书的加5分。 2、提供的售后服务承诺书或售后服务方案明确了①免费质保期限、②故障报修响应时间及到场时间、③售后服务体系健全（售后网点地址及联络方式）、④报修期应急措施、⑤操作培训计划 该5项每缺漏一项扣1分 4、质保期在招标要求基础上再增加1年及以上的加1分，最高可加3分。 |
|  | 投标书编制 | 2分 | 投标书按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码、装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确的，计2分；不符合要求的，每处扣0.4分，扣完为止。 |

注：1、非实质性商务和技术条款偏离项数之和超过 5项 将导致无效投标。